# Elektrická impedanční tomografie (EIT) – praktické využití

Daneš J., Trokhanova, P., Steyerová P., Campbell, J.

Centrum diagnostiky chorob prsu , VFN v Praze

Elektroimpedanční počítačový mamograf je přístroj založený na použití metod elektroimpedanční tomografie. Je určen k vizualizaci a diagnostice patologických změn v prsu a jiných měkkých tkání těla. Je známo, že mnohé nádory a patologické změny vůbec mají elektrickou vodivost (schopnost propouštět elektrický proud) podstatně odlišnou od elektrické vodivosti okolních zdravých tkání. Přístroj umožňuje znázornit rozložení elektrické vodivosti v několika příčných řezech a má řadu předností v porovnání se systémy s dvourozměrným zobrazením.  U těchto systémů není zajištěno prostorové hloubkové zobrazení a stav kůže a podmínky skenování můžou mít vliv na výsledný obraz. Tomograf navíc umožňuje detailnější zobrazení s možností přesného určení hloubky a místa patologického procesu.

Vyšetření je absolutně neškodné, rychlé (oba prsy asi 10 – 15 minut včetně registrace pacientky) a aparatura relativně levná. Zařízení není zatím na trhu volně k dispozici, ale cena by mohla být přibližně 600 - 700 tisíc Kč. Během skenování přístroj pomocí jedné z 256 elektrod matice střídavě emituje do těla pacientky velmi slabý střídavý elektrický proud s frekvencí 50 kHz a měří odpovídající rozdělení elektrického potenciálu na jeho povrchu. Získané údaje se zpracovávají s využitím matematických algoritmů k rekonstrukci elektroimpedančních obrazů. Zpracování obrazu se provádí na obvyklém PC, ke kterému se přístroj připojuje přes USB port. Vlastní přístroj tedy tvoří kromě PC diagnostický blok s vestavěným mikroprocesorovým řídícím systémem a matricí elektrod. Referenční pomocnou elektrodu drží žena během vyšetření v ruce na kontralaterální straně.

Přístroj umožňuje provádět řadu funkcí, například přesně určit koordináty procesu (abnormální změny vodivosti), barevně vyčlenit hodnoty určité vodivosti či hodnot nad určeným prahem, detailní porovnání obou prsů či měřeného prsu s obvyklými normálními hodnotami (je tvořena databáze obvyklých obrazů v daném věku, při určitém hormonálním stavu apod.) či znázornit místa s špatným kontaktem elektrod .

V rámci vědecké studie jsme vyšetřili zatím 80 žen spadajících do výsledné kategorie BIRADS 4 či 5 a to bezprostředně před provedenou biopsií (core, vakuovou mamotomií či předoperační lokalizací). Potvrdila se publikovaná závislost obrazů na menstruačním cyklu, věku a hormonálním stavu. Výsledky jsme porovnávali s histologickým nálezem s cílem zjistit senzitivitu a specificitu metody a případné limitace. Předběžné výsledky ukazují na relativně  vysokou senzitivitu především u žen mladšího věku. V dalším průběhu studie se zaměříme na možnosti dalšího zvýšení senzitivity (při dosažení uspokojivé specificity) změnou prahových hodnot charakteristických malignitu (standardně je hodnota nastavena na 0,95).

Možné využití metody:

a) screening žen mimo screeningový interval (mladé ženy), především vysoce rizikových

b) sledování hormonálních změn a hormonální léčby

c) monitorování úspěšnosti chemoterapie

d) doplňující vyšetření (k mamografii a USG) u nejednoznačných nálezů k vyloučení malignity